## 様式２
点検者：（ ） 点検日：令和 年 月 日 曜日 局舎名：（ ）
測定機 保守点検項目 |  | 硫黄酸化物自動測定記録計 | 浮遊粒子状物質自動測定記録計 | 窒素酸化物自動測定記録計 | オキシダント自動測定記録計 | 炭化水素自動測定記録計 | 一酸化炭素自動測定記録計 | 微風向風速自動測定記録計 | 温度･湿度･日射量自動測定記録計 | PM2.5自動測定記録計
点検・調整 | 試料ガス流路の点検 | 毎週 | 毎週 | 毎週 | 毎週 | 毎週 | 毎週 |  |  | 毎週
| 試料ガス流量の点検 | 毎週 | 毎週 | 毎週 | 毎週 | 毎週 | 毎週 |  |  | 毎週
| 試料ガスもれの点検 | 毎週 | 毎週 | 毎週 | 毎週 | 毎週 | 毎週 |  |  | 毎週
| 検出器の点検 | 毎週 | 毎週 | 毎週 | 毎週 | 毎週 | 毎週 |  |  | 毎週
| ガス流路の点検 | 毎週 |  | 毎週 |  | 毎週 | 毎週
| 試料ガス前処理部の点検 | 毎週 |  | 毎週 | 毎週 | 毎週 | 毎週
| ゼロ点の確認、調整 | 毎週 | 毎週 | 毎週 | 毎週 | 毎週 | 毎週 |  |  | 毎週
| 自動校正の点検 | 毎週 |  | 毎週 | 毎週 | 毎週 | 毎週
| 記録、印字、時刻の点検 | 毎週 | 毎週 | 毎週 | 毎週 | 毎週 | 毎週 | 毎週 | 毎週 | 毎週
| 記録値とテレメータ値の照合 | 毎週 | 毎週 | 毎週 | 毎週 | 毎週 | 毎週 | 毎週 | 毎週 | 毎週
| 電源線、信号線のゆるみ、はずれの点検 | 毎週 | 毎週 | 毎週 | 毎週 | 毎週 | 毎週 | 毎週 | 毎週 | 毎週
| ガスの残圧の確認 | 毎週 |  | 毎週 |  | 毎週 | 毎週
| ガス圧の確認 | 毎週 |  | 毎週 |  | 毎週 | 毎週
| 記録部の点検、調整、注油 | 1回/月 | 1回/月 | 1回/月 | 1回/月 | 1回/月 | 1回/月 | 1回/月 | 1回/月 | 1回/月
| 温度・湿度・気圧の確認 | [8 empty] | 1回/月
| セル温度の確認 | 毎週 |  | 毎週 | 毎週 | 毎週 | 毎週
| ポンプの点検 | 毎週 | 毎週 | 毎週 | 毎週 | 毎週 | 毎週 |  |  | 毎週
| 光源ランプの点検 | 毎週 |  | 毎週 | 毎週 | 毎週 | 毎週
| 流量計の点検 | 毎週 | 毎週 | 毎週 | 毎週 | 毎週 | 毎週 |  |  | 毎週
| ガス切り替えバルブの点検 | 毎週 |  | 毎週 | 毎週 | 毎週 | 毎週
洗浄・清掃 | 試料ガス流路の清掃 | 2回/年 | 2回/年 | 2回/年 | 2回/年 | 2回/年 | 2回/年 |  |  | 2回/年
| 検出器の清掃 |  | 1回/月 |  |  | 2回/年 | 2回/年 |  |  | 1回/月
| 内部配管の洗浄 | 2回/年 |  | 2回/年
| ガスポンプの点検、清掃 | 2回/年 | 3回／年 | 2回/年 | 2回/年 |  | 2回/年 |  |  | 2回/年
| 試料セルの点検、清掃 | 1回/年 |  | 1回/年
| 流量計の清掃 | 1回/年 |  | 4回/年
| ＰＭ１０インレットの点検・清掃 | [8 empty] | 1回/月
| ＰＭ２．５分粒器部の点検・清掃 | [8 empty] | 1回/月
| 除湿装置の点検・清掃 | [8 empty] | 2回/年
| フィルターケースの清掃 | 4回/年 |  | 4回/年 | 4回/年 | 4回/年 | 4回/年
| 電磁弁の点検、清掃 | 2回/年 |  | 2回/年 | 2回/年 | 2回/年 | 2回/年
消耗品交換 | 試料ガス導入管の交換 | 1回/年 | 1回/年 | 1回/年 | 1回/年 | 1回/年 | 1回/年
| フィルター交換 | 毎週 |  | 毎週 | 毎週 | 毎週 | 毎週
| ドライヤーユニット交換 | 1回/年 |  | 1回/年 |  |  | 1回/年
| 内部配管交換 | 1回/年 | 2回/年 | 1回/年 | 1回/年 | 1回/年 | 1回/年 |  |  | 2回/年
| 充填材、電解液交換 |  |  |  |  | 適時
| ＨＣカッターの交換 | 2回/年
| 光源ランプ交換 |  |  |  | 1回/年
| 吸着剤の交換 | 1回/年 |  | 1回/年
| 触媒の交換 | 1回/年 |  | 2回/年
| コンバーター管の交換 |  |  | 1回/年
| ダイヤフラム弁交換 | 1回/年 | 1回/年 | 1回/年 | 1回/年 |  | 1回/年 |  |  | 1回/年
| ろ紙交換 |  | 1回/4週 | [6 empty] | 1回/4週
| 記録紙の交換及び回収 | 1回/4週 | 1回/4週 | 1回/4週 | 1回/4週 | 1回/4週 | 1回/4週 | 1回/4週 | 1回/4週 | 1回/4週
| インクリボン等の交換 | 適時 | 適時 | 適時 | 適時 | 適時 | 適時 | 適時 | 適時 | 適時
校正 | 動的校正 |  |  |  | 2回/年
| 手動スパン校正 | 2回/年 |  | 2回/年 |  |  | 2回/年
| 繰り返し性の確認 | 2回/年 |  | 2回/年 | 2回/年
| 直線性の確認 |  |  |  | 2回/年
| 等価膜試験 |  | 1回/月 | [6 empty] | 1回/月
| アスマン比較試験 | [7 empty] | 2回/年
その他 | 定期整備（オーバーホール） 1年整備等 | 1回/年 | 1回/年 | 1回/年 | 1回/年 | 1回/年 | 1回/年 | 1回/年 | 1回/年 | 1回/年
機器状況 |  | 正常・不良 | 正常・不良 | 正常・不良 | 正常・不良 | 正常・不良 | 正常・不良 | 正常・不良 | 正常・不良 | 正常・不良
備考